氧分析仪招标文件

一、项目编号：zhjg2021-08-11

- 发布日期：2021年8月11日

- 招标内容

| 序号 | 物料描述（名称及规格型号） | 质量标准及技术要求 | 数量 | 单位 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧分析仪 | 见技术要求 | 1 | 台 | 合同生效后3个月内到货 |  |

1. 工作条件

1.1 电源：220V（+/-10%），50/60 Hz（+/-1Hz）

1.2 环境温度：10℃～35℃。

1.3 相对湿度：20～80%。

2.仪器参数

2.1仪器功能

能对铜及铜合金中氧含量进行分析检测。电极脉冲炉温度可超过3000℃，样品在电极脉冲炉的石墨坩埚中加热熔融，可以配两个独立的红外检测池测量氧的含量，检测池在分析过程中可实现从低含量到高含量的自动切换。

★2.2分析范围（基于1克样品）：（减少样品量可扩大分析范围至100%）

氧： 0.04ppm-0.8%

★2.3分析精度：

氧： 0.02ppm或0.2%RSD

2.4灵敏度：氧：0.001ppm

2.5分析时间：2分钟（包括脱气、冲洗、分析时间）

2.6样品重量：1.0 克，样品重量可自动传输至电脑，自动去除坩埚重量、助熔剂重量。

2.7样品制备：粒状和屑状样品可以直接加入脉冲炉内。

2.8熔融炉：电极脉冲炉，功率可任意设置，达到加热温度无极可调，最高功率达8500瓦，温度超过3000℃。

★2.9双排水管高效冷炉头，采用双重V型锁止进样，分别设有第一级V型电极炉炉头气密锁止、第二级V型进样锁止；分别起到密封隔绝外界空气、防样品卡样及炉温隔热防护，能够很好的避免炉温对样品的影响，使分析更加高效、稳定。

★2.10测量方式：氧：非色散红外检测池，满足分析范围要求的前提下可只含1个物理通道.

★2.11催化炉：氧化铜催化炉隐藏在仪器内部，反应温度从0-750℃可调。

2.12各种化学试剂、易耗损配件置于方便更换的位置。

2.13仪器配件如：红外检测器、电子阀、电子马达等为优质进口。

2.14仪器可以远程判定故障点，实时监测仪器的每个部件运行情况，提供远程诊断功能。

2.15校准方式：固体样品校准（单点、多点、线性）。

2.16化学试剂：高氯酸镁、氢氧化钠（二氧化碳吸收剂）、氧化铜。

★2.17所用气体      载气： 高纯氩气

2.18分析软件功能：中文版操作软件，分析结果曲线动态显示， 可进行数据筛选、分组；统计平均值、标准偏差、相对标准偏差，数据可再校准；通过软件诊断故障，自动漏气检测，检测各参数，显示出错信息，用户操作权限，系统安全设置等。

2.19参数设置：可根据具体样品对脱气时间/功率、冲洗时间/功率，分析时间/功率、助熔剂空白等分析参数进行灵活调整；对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数，并存储到数据库，分析方法数量不受限制。

★2.10品牌  分析仪须为整机原装进口品牌

3．仪器配置清单

3.1 分析仪主机1台

3.2 控制系统：品牌商业电脑，预装专业分析软件，酷睿i5-10500  8核12线程处理器，8G运行内存，1TB机械硬盘，配置sata ssd 250GB的固态硬盘，带商用企业版win10，64位的操作系统，23寸的液晶显示器，含键盘和鼠标。

3.3 天平：德国赛多利斯分析天平1台，精度为±0.1mg

3.4 优质不锈钢减压阀4个

3.5 打印机1台，适用5000W功率冷却循环水1台，满足使用要求的情况下冷却循环水机尺寸尽量小，参考尺寸长720mm×宽 480mm×高800mm

3.6 1000次样品分析耗材，包括1000个石墨坩埚、高氯酸镁、氢氧化钠（二氧化碳吸收剂）、氧化铜、优质进口氧含量7ppm铜标样2件，优质进口氧含量500ppm铜标样2件。

3.7 其他1年备品备件

3.8 随仪器标准配置外的消耗品：试剂管（各规格分别10根）、清洁刷（上下各50把）、高氯酸镁（10瓶）、二氧化碳吸收剂（10瓶）及其他未提及耗品提供1000次样品消耗量。

4.安装、调试、验收及培训

4.1仪器开箱验收

4.1.1开箱验收：设备到达买方指定的场所后，仪器设备开箱验收须有卖方工程师在场，进行仪器设备的开箱验收。买卖双方的技术人员按正常的验收程序，确定仪器设备完好无损，主机及零配件齐全，买卖双方的技术人员签字确认。

4.1.2如果开箱后发现仪器设备有损坏，仪器设备与相关技术资料介绍不相符等现象，造成仪器设备无法调试和使用，买方拒绝收货。卖方更换仪器设备并承担发生的全部费用。

4.1.3如果发现有缺件或破损件，卖方负责更换新的配件或补齐缺少的零配件。

4.2、仪器安装调试、培训

4.2.1安装调试：安装前卖家须提供书面的现场安装准备工作要求，安装准备工作要求中应包含主设备及附属设备的要求，买家根据要求做好现场准备工作后与卖家确认现场条件。安装工作应由卖方安排经验丰富的工程师到买方现场进行安装调试。卖方应在接到通知后，十日内到达现场安装，一周内完成安装调试。

4.2.2培训：仪器设备开箱验收合格后，由卖方技术人员负责仪器安装调试，在现场通过对标样的测试来检测仪器的性能状况，调试完成后对买方操作人员进行现场技术培训，保证买方人员能够单独完成仪器的操作、样品的测试、简单的日常维护工作等。仪器使用一段时间后，卖方免费提供2人以上的技术培训，地点为卖方仪器培训基地。

4.2.3精度验收：按照国家标准以及双方协商认可内容，采用高低标样各一个，含氧量分别为7ppm和500ppm，连续测定7次，每次称取样品0.5g，计算7次测量值的平均值、标准偏差和相对标准偏差，测试结果在标样规定的允许偏差范围内。在不少于2小时以内，间隔15min以上，对标准样品重复6次测量，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）。在进行数据统计时，应符合“ 数值修约国家标准”的要求。如有异常值出现，经双方同意可以删除。

X−Xi2n−1

标准偏差计算公式：S =

相对标准偏差计算公式：RSD%=    %

SX×100式中 S：标准偏差（％）

Xi：第i次测量值（％）

n：测定次数

X：n次测量算术平均值（％）

RSD：相对标准偏差（％）

5. 交货期

自合同生效日起三个月内。

6.售后服务

6.1仪器保修期自验收之日起24个月。保修期内如因用户操作失误造成仪器运行不正常，卖方将按保外维修价格收费。

6.2卖方对仪器负责终身维修，保修期外提供优质服务。

6.3卖方提供的仪器须为市场主流型号产品，为仪器终身提供备品备件。

6.4维修响应时间：接到用户关于设备发生故障的通知后2小时内应答，如电话应答不能解决故障，应在2个工作日内抵达买方现场。

四、商务相关要求	（*项为必需响应项）

*1、投标人资质要求

1.1投标人必须为具有独立法人资格的专业生产商或代理商，具备履行合同供货能力，注册资金不少于100万元。

1.2投标方生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并满足招标方使用的全新产品；

1.3投标方在行业内有制造、安装、调试、技术服务等方面实践经验与业绩（投标时提供业绩证明），设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供制造、安装、运输、设备调试、技术培训及售后的全程服务。

*2、付款方式：货到现场买方验收合格付50%，使用三个月或货到现场六个月无质量问题付40%，质保期满一年付清10%质保金。

*3、投标人报价时需提供设备组成部分分项报价明细。

- 五、评标方式

- 采用综合评标法，综合得分最高分为中标方。

| 投标 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（投标报价） |  | 满分70分。响应技术要求的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。 | 70分 |
| - 技术部 分 | - 业绩情况 | 响应技术要求的前提下该品牌近三年分析仪在阳极铜、阴极铜等铜及铜合金产品分析领域市场销量，销量最大得满分，每减少一台扣0.5分。 以合同复印件为准，原件备查 | - 15分 |
|  | - 售前及售后 | - 投标文件是否有完整的服务流程，包括售前、售中、安装、售后等，完整得15分，不完整得5分。 | - 15分 |
| - 总分 |  |  | - 100分 |

六、报价截止时间

2021年8月31日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：质计（企管）部检测分析科    李亚楠（0512-58533027）